（一）技术参数要求

1．C型臂架构

1.1垂直升降： ≥430mm；

1.2 水平移动 ：≥200 mm；

1.3 沿轨道旋转：≥130°；

1.4轴向旋转：≥±190°；

1.5左右摆角：≥±12°；

1.6影像增强器到焦点距离：≥1000mm；

▲1.7 C臂开口径：≥800mm；

▲1.8 C臂深度：≥700mm；

1.9平板侧有手柄可辅助摆位；

1.10具备色彩引导运动控制。

2.X线发生器

2.1最大输出功率：≥2.3KW；

2.2发生器频率：≥40KHZ；

2.3最大电压：≥110KV；

2.4透视最大电流：≥24mA；

▲2.5最大脉冲频率：≥30帧/秒；

2.6最小脉冲频率：≤0.5f/s；

2.7单幅点片最大电流：≥24mA；

2.8连续曝光时间：≥50min。

3.球管

▲3.1球管焦点 双焦点，小焦点：≤0.6mm，大焦点≤1.0mm；

▲3.2阳极热容量：≥85KHU；

3.3阳极靶角：≤9o；

3.4球管热容量：≥0.9MHU；

3.5阳极滤过片：≥3mm Al，0.1mmCu。

4.平板探测器

4.1平板成像大小：≥21cm*21cm；

4.2图像采集灰阶：≥16bit；

4.3平板放大等级：≥3级；

▲4.4DQE：≥80%。

5.监视器

5.1 ≥19英寸医用显示器；

5.2最大分辨率：≥1280 × 1024；

5.3最大亮度：≥700cd/cm2；

5.4可视角度：≥±178°；

5.5具备对环境光亮度自动补偿功能；

5.6配备显示器台车。

6.数字图像处理

6.1具备图像左右翻转、上下翻转、旋转功能；

6.2具备实时边缘增强功能；

6.3具备实时自动、手动窗位调整功能；

6.4具备实时动态降噪功能；

6.5具备实时去除运动伪影功能；

6.6具备实时金属修正功能；

6.7具备实时软组织修正功能；

6.8窗位调节功能≥6个自定义窗位调节范围；

6.9边缘增强功能≥3个自定义边缘增强范围；

6.10图像同屏显示≥16幅；

6.11具备剂量智能管理系统；

6.12具备图像剂量三级可调；

6.13具备最后一幅图像自动冻结功能LIH；

6.14具备窗口操作界面，图形化显示按键便于理解及操作；

6.15具备光盘刻录功能；

6.16具备UPS不间断电源；

6.17操作系统64bit处理器，≥16G内存。

7.图像资料存储系统

7.1具备CD/DVD刻录功能；

▲7.2存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥150000幅；

7.3具备USB导出DICOM格式图像功能；

7.4具备DICOM3.0 接口；

7.5具备DICOM存储传输功能、打印功能、工作表功能；

7.6具备HDVI接口。

8.操控部件

8.1触摸屏控制面板尺寸≥10英寸；

8.2具备曝光参数设定；

8.3具备同屏触控图像后处理功能；

8.4具备手动开关；

8.5具备标准脚踏开关；

8.6触摸屏上可与显示器同步显示图像。

9. 其他

9.1具备曝光剂量显示功能。

（二）配置要求

1.移动式C 形臂主机系统1套；

2.触摸操作屏1个；

3.医用显示器2个；

4.无线曝光遥控1个；

5.平板显示器2个，分辨率≥1280x1024。

（ 三）设备用途及说明

主要用于骨科复杂手术及骨科介入、微创疼痛科手术等。