全自动电化学发光分析仪招标参数

| - 校准 | 可储存160种不同校准品条码信息 每个测试可储存25条定标曲线信息 |
| --- | --- |
| - 系统概述 | 进口全自动、连续、随机的免疫分析系统 |
| - 反应原理 | 电化学发光 异相免疫分析 竞争法，夹心法和桥接法 |
| - 系统组成 | 控制单元：包括Window XP embedded操作系统，触摸屏 处理单元：包括样本试剂区、反应测量区、供应区 |
| - 测试速度 | 86测试/小时 |
| - 定标类型 | 2点定标 |
| - 检测项目 | 除常规项目外，抗穆勒氏管激素（AMH）、性激素、促甲状腺功能（TRAB）、等项目。 |
| - 试剂通道数 | 18个，可放置不同18种试剂，试剂仓温度20℃±3℃ |
| - 样本类型 | 血清、血浆、尿液、其它 |
| - 样本输入/输出 | 30个样本/盘，样本盘为连续加样模式 急诊优先，可选择在样本盘上任何位置 |
| - 样本管类型 | 原始管：5-10 ml ; 10 x 100, 16 x 75, 13 x 100, 13 x 75 样本杯：２.5 ml 管内杯：可在16 x 75/100 mm样本管内放置标准杯 |
| - 样本反应量 | 10 – 50 μL |
| - 样本凝块检测功能 | 液面感应功能和样本凝块检测功能 |
| - 最小样本量 | 原始管：600 μl (13 mm 管)；1000 μl (16 mm 管) 样本杯：２00 μl（管内标准杯）；150 μl 特殊设置 |
| - 样本条码类型 | Code 128 ; Codabar(NW7) ; Interleaved 2 of 5 ; Code 39 |
| - 数据库 | 可储存2000个常规、急诊、质控测试，包括手工重测记录 可设置任意６项组合项目菜单 可储存300条试剂参数信息，20个操作人员代码 可储存20000个常规报警代码，10M的外接电脑传输数据 |
| - 质控 | 可储存100种不同质控品条码信息 每个手工定义质控可安排60个测试项目 单个质控表：最大3个质控水平定义，每个水平最大180个结果 累积质控表：最大3个质控水平定义，可储存500条累积信息 |
| - 试剂系统 | 可储存300个试剂信息 试剂液面水平自动检测功能 最大稀释比例达1:100 试剂盒附有二维条码，储存试剂、定标等信息 |
| - 硬件 | 一次性的反应杯和吸头避免交叉污染，自动抛弃 32个孵育位(37℃±0.3℃) 废液可自动排放 |
| - 控制单元 | PC奔腾4处理器，屏幕触摸式键盘界面，15色SVGA触摸屏控制 微软Windows XP 操作系统，内置512MB闪存 新的外接电脑数据接口，兼容Elecsys 2010 可提供在线维修服务功能 可外接鼠标 |
| - 水/废液 容量 | 水质要求：< 10 μS/cm 或者> 0.1 mega ohm,无菌 水耗（近似）：3 L供250测试，12 mL/循环 系统储水容器：3 L 废液储存容量：4 L |
| - 反应杯/TIP头容量 | 可存放3个TIP/CUP架（每架可置放120个TIP头和60个反应杯） 固体废物容量：1100 TIP头和反应杯 |
| - 系统试剂 | 双份缓冲液， Procell/CleanCell (PC/CC) 每瓶380 mL容量 缓冲液近似等于2 mL/循环 |
| - 温度 | 试剂仓温度：20℃±3℃ 检测区温度: 28℃±0.3℃ 缓冲液温度：28℃±2℃ 孵育区温度：37℃±0.3℃ |
| - 孵育系统 | 孵育区域容量：32个反应杯 反应杯容量：200 μL |
| - 试剂系统 | 试剂上机稳定期最长可达12周 |

涉及试剂项目名称：

骨钙素

β胶原特殊序列

总Ⅰ型胶原氨基延长肽

25羟基维生素D

甲状旁腺素