全自动尿液分析系统招标参数

1：干化学检测项目： ≧14项

2：有形成分检测项目：≧23项

3：干化学检测原理：光电反射比色法。

4：有形成分检测原理：采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动定位、调焦、采集、智能识别和分类计数。

5：干化学测试速度： 300标本/小时。

6：有形成分测试速度：150标本/小时。

7：样本架容量：全自动进样，一次上机50个标本（可拓展至250-500个样本位）。

8：急诊位：具有急诊插入功能。

9： 样本量：最小量2ml，使用量0.3ml。

10：干化学试纸仓容量：500条。

11：理学指标检测：样本颜色和浊度。

- 有形成分自动染色技术：活体染色技术。

- 有形成分自动稀释：仪器具有样本浓稠自动稀释功能。

- 有形成分离心：使用中速离心系统。

- 结果储存：≥20万个结果。

- 有形成分性能指标：检出率≥95% ；重复性CV<7% ；准确性≥95%；携带污染率<0.05%。

- 体系认证：企业通过ISO9001：2015国际质量体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。

- 涉及试剂项目名称；

- 尿液分析用染色液

- 11D尿试纸条       清洗液