### 微波治疗仪参数

1、微波频率：2450±30MHz；

2、电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz；

3、输出功率：治疗输出0-100W连续可调，理疗输出 0-40W连续可调；

4、微波泄露：≤2mW/cm2 ；

5、定时：理疗0-30分钟、治疗0-99秒；

6、工作方式：≥4种工作方式（应包含脉冲波、三角波、正弦波、连续波）；

7、显示方式：液晶屏显示；

8、理疗结束时蜂鸣报警；

9、辐射器：波导聚焦型辐射器；圆方搭配；

≥Ф130圆形辐射器 至少2只；

≥200\*80方形辐射器 至少2只；

10、采用微电脑智能输出控制，液晶显示器动态显示；

11、设备辐射器材料采用生物学性能：细胞毒性＜1级；应无皮内刺激和皮肤过敏反应；

12、PID调节方式、自动稳定功率，无需开机预热；

13、大规模集成电路，全新模块结构，高效偶极子天线型探头，避免对健康组织的伤害；

14、全面均衡温热，高效率、低功耗；